Расчёт лабораторной работы

«Оценка точности прямых осциллографических измерений»

по курсу «Метрология оптических измерений».

- Исходные данные

H

0,5

lu

Диаграмма исследуемого сигнала

  - Измерения амплитуды импульсного сигнала Uм

| № изм | Параметры изображения |  |  |  |  | Измеренное значение H | Значение амплитуды Uм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K0, В/дел | lu, мс | N, имп. | Я | Ф |  | измеренное, В | установленное |
| 1 | 2 | 0,5 | 6 |  |  | 2,8 | 5,6 | 42= 5,66 В |
| 2 | 1 | 0,5 | 7 |  |  | 5,4 | 5,4 |  |
| 3 | 1 | 0,5 | 7 | + | + | 5,5 | 5,5 |  |
| 4 | 5 | 0,2 | 3 | + | + | 1,2 | 6,0 |  |
| 5 | 2 | 0,1 | 2 | + | + | 2,8 | 5,6 |  |
| 6 | 5 | 0,1 | 2 | -- |  | 1,1 | 5,5 |  |

Искомое значение амплитуды определялось по формуле:

UM=H⋅K0

  - Измерения длительности импульса lu

| № изм | Параметры изображения |  |  |  |  | Измеренное значение lu | Значение длительности τu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kр, мкс/дел | M | H, В/дел | Я | Ф |  | измеренное, мкс | установленное |
| 1 | 0,5 | 1 | 1 |  |  | 2,3 | 1,15 | 1,2 мкс |
| 2 | 0,2 | 1 | 1 |  |  | 5,6 | 1,12 |  |
| 3 | 1 | 1 | 1 | + |  | 1 | 1 |  |
| 4 | 1 | 1 | 2 | + | -- | 1,1 | 1,1 |  |
| 5 | 0,2 | 1 | 2 | + | -- | 5,5 | 1,1 |  |
| 6 | 2 | 0,1 | 2 | -- |  | 5,2 | 1,04 |  |

Искомое значение длительности определялось по формуле:

τu=lu⋅Kp⋅M

  - Параметры

| Амплитуда импульса Uм | Длительность импульса τu |
| --- | --- |
| U = 4 В | всё то же |
| n = 6 |  |
| Pд = 0,9 |  |
| f = 1600 Гц |  |
| τu = 200 мкс | τu = 1,2 мкс |
| Относительная погрешность коэффициента отклонения δк = 5% | Относительная погрешность нелинейности развёртки δр = 5% |

Rвх(ОСЦ) = 1 МОм

Rвых(ГИ) = 90 Ом

- Расчётная часть

  - Исключение систематических погрешностей и оценка границ неисключенных систематических погрешностей прямых осциллографических измерений.

Относительная погрешность измерения амплитуды импульса δM =Rвых(ГИ)Rвых(ГИ)+Rвх(ОСЦ), выраженная в процентах, в данном случае равна:

δм = 9090+106⋅100%= 0,01%

В случае если относительная погрешность измерения амплитуды импульса δм ≤ 0,1% методической погрешностью измерения амплитуды импульса ΔM можно пренебречь и принять равной нулю. Так и сделали.

Методической погрешностью измерения временных характеристик сигнала можно пренебречь, т.е. принять равной нулю.

  - Определение средних арифметических и средних квадратических отклонений результатов измерений.

#### Для измерений амплитуды импульса.

Среднее арифметическое результатов измерений амплитуды импульса:

UM=i=1nUin=5,6 В

Среднее квадратическое отклонение результата отдельного измерения амплитуды импульса:

σUM=i=1n(Ui−UM)2n−1=0,21 В

#### Для измерений длительности импульса.

Среднее арифметическое результатов измерений длительности импульса:

τu=i=1nτin=1,085 мкс

Среднее квадратическое отклонение результата отдельного измерения длительности импульса:

στu=i=1n(τi−τu)2n−1=0,055 мкс

  - Исключение грубых погрешностей

#### Для измерений амплитуды импульса.

Наиболее отличающимся среди полученных результатов является  результат измерения №4, при котором UМ = 6 В. Проверим этот результат по известному алгоритму:

- Вычислим меру отклонения этого результата от среднего арифметического:

t=UM−UiσUM=1,91

- По таблице приложения к методическим указаниям определим значение граничной меры t(Pд;n)r, соответствующей числу проделанных измерений n и доверительному уровню вероятности, т.е. в данном случае t(0,9;6) = 2,01

Результат не исключаем, так как t < t(Pд;n)r (1,91 < 2,01).

#### Для измерений длительности импульса.

Наиболее отличающимся среди полученных результатов является  результат измерения №3, при котором τu = 1 мкс. Проверим этот результат по известному алгоритму:

- Вычислим меру отклонения этого результата от среднего арифметического:

t=τu−τiστu=1,54

- По таблице приложения к методическим указаниям определим значение граничной меры t(Pд;n)r, соответствующей числу проделанных измерений n и доверительному уровню вероятности, т.е. в данном случае t(0,9;6) = 2,01

Результат не исключаем, так как t < t(Pд;n)r (1,54 < 2,01).

  - Определение доверительных границ неисключённых систематических погрешностей

#### Вступление

Неисключенные систематические погрешности располагаются в определённых границах: ±Δk и ±Δp. Будем предполагать, что в пределах указанных границ погрешности изменяются нерегулярным образом. При таком квазистатическом подходе доверительные границы систематической погрешности находят по формуле:

Δx(P)=k(P)l=1mΔl2

где m – число составляющих данной систематической погрешности; k(P) – коэффициент, зависящий от доверительной вероятности Pд и числа составляющих m; x – наименование систематической погрешности. В нашем случае k(P = 0,90) = 0,95.

Подставим данную формулу выражение для относительной погрешности учитывая то что в нашем случае число составляющих m = 1:

Δx(P)=k(P)⋅δx⋅x100%

#### Для измерений амплитуды импульса

Подставим и вычислим доверительные границы неисключённых систематических погрешностей:

Δk=0,95⋅0,28 = 0,27 В

#### Для измерений длительности импульса

Подставим и вычислим доверительные границы неисключённых систематических погрешностей:

Δp=0,95⋅0,054 = 0,052 мкс

  - Определение средних квадратических отклонений и доверительных границ случайных погрешностей

#### Вступление

Если число измерений n < 20 то доверительный интервал случайной погрешности при заданных значениях Pд и σaj определяется по формуле Стьюдента:

ε(P)=±tp,nσaj,

где tp,n коэффициент распределения Стьюдента.

#### Для измерений амплитуды импульса

Оценка среднего квадратического отклонения среднего арифметического:

σUM=σUMn= 0,21/2,45 = 0,086 В

Доверительный интервал εUM(P) в котором с доверительной вероятностью P находится истинное значение искомой величины:

εUM(P)=±2,01∙0,086 = ± 0,172 В

#### Для измерений длительности импульса

Оценка среднего квадратического отклонения среднего арифметического:

στu=στun= 0,055/2,45 = 0,022 мкс

Доверительный интервал ετu(P) в котором с доверительной вероятностью P находится истинное значение искомой величины:

ετu(P)=±2,01∙0,022 = ± 0,045 мкс

  - Оценка границ суммарных погрешностей

#### Для измерений амплитуды импульса

Критерии сравнения систематической и случайной погрешностей основаны на отношении границы суммарной неисключенной систематической погрешности к среднему квадратическому отклонению  случайной погрешности:

r=ΔkσUM=0,27/0,086 = 3,1

Так как 0,8 ≤ r ≤ 8 необходимо учитывать обе составляющие и G = 0,8:

θk=G⋅(Δk+εUM)=0,8∙(0,27 + 0,172) = 0,3505 В

#### Для измерений длительности импульса

Критерии сравнения систематической и случайной погрешностей основаны на отношении границы суммарной неисключенной систематической погрешности к среднему квадратическому отклонению  случайной погрешности:

r=Δpστu=0,052/0,022 = 2,3

Так как 0,8 ≤ r ≤ 8 необходимо учитывать обе составляющие и G = 0,8:

θp=G⋅(Δp+ετu)=0,8∙(0,052 + 0,045) = 0,0774 мкс

- Подведение итогов

  - Для измерений амплитуды импульса

Окончательный результат:

UM=5,6 ± 0,4 В; 0,9; 6

| Ауст | № | ai | a | σ | σa | Δ(P) | R | tp,n | ε(P) | θp | Аизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,66 | 1 | 5,6 | 5,6 | 0,21 | 0,086 | 0,27 | 3,1 | 2,01 | 0,172 | 0,35 | 5,6 ± 0,4 В |
|  | 2 | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Для измерений длительности импульса

Окончательный результат:

τu=1,09 ± 0,08 мкс; 0,9; 6

| Ауст | № | ai | a | σ | σa | Δ(P) | r | tp,n | ε(P) | θp | Аизм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 1 | 1,15 | 1,085 | 0,055 | 0,0225 | 0,052 | 2,3 | 2,01 | 0,045 | 0,077 | 1,09 ± 0,08 мкс |
|  | 2 | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |